济宁医学院20211019负80度超低温冰箱采购项目

采购公告

一、项目内容

因工作需要,我院拟询价购置一台-80度超低温冰箱，欢迎各供应商参与报价。

二、招标要求

1、投标人要求

（1）满足政府采购法第二十二条规定；

（2）在中华人民共和国境内登记注册成立，具有独立法人资格，具备经营相关产品的业务范围；

（3）具有良好的资金及财务状况；

（4）遵守国家法律、法规，具备良好商业信誉，最近3年在经营活动中没有违法、违规记录。

2、产品参数规格、采购数量

名称：-80度超低温冰箱

参考品牌：中科美菱

参考型号： DW-HL678

制造商：中科美菱低温科技股份有限公司

1、工作条件：环境温度10～32℃，环境湿度:（20～80%）RH，工作电压：（198～242）V，频率：(50±1)HZ。

2、样式：立式。有效容积：≥650L 。4个内门，内门压紧门设计。

3、外部尺寸(宽*深*高)：≤1100*1050*1960。

4、显示：电容触控屏控制系统，清晰显示，界面友好，液晶屏动态实时显示运行温度、设定温度、环境温度、报警状态与管理、时间等参数信息。

5、温度控制：高精度微电脑温度控制系统，可确保箱内温度维持在-40℃～-86℃范围内;自动加热门体平衡孔设计;25℃环温时，降温速度≤6小时;3个温度测试孔，方便测试温度。

6、箱体材料：优质结构钢板，经先进防腐磷化、喷涂工艺。

7、内胆材料：镀锌板喷涂，抗腐蚀，寿命长，清洗方便。

8、保温材料：采用高性能VIP真空绝热材料，大幅提升保温效果。双层发泡保温门，内外门均设门封条，多专利外门保温设计，有效阻止冷量流失：发泡内门密封性更好，存取物品温度回升小。

9、安全存储：完善的声光报警系统（高低温、开门、电压异常、传感器故障、断电报警、冷凝器散热差、系统故障等），物品存储更安全。

10、开机延时和停机间隔保护功能，确保运行可靠；屏幕锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数；双锁结构设计,自带暗锁，同时可用挂锁，保证存储物品安全性。

11、进口高效压缩机，进口EBM低噪音风机，节能高效。冷凝风机及压缩机散热风机可根据压缩机运行状态智能开停。大面积翅片式冷凝器，翅片间距≤2mm。

12、标配USB模块，可同步记录箱内实际温度、设定温度、高低温报警温度、输入电压、环境温度等数据≥10年。蓄电池可提供≥48小时报警及为温度记录打印机、USB端口供电。

13、可存储2英寸标准冻存盒≥500个，2ml标准冻存管≥50000支。

14、获得国家CQC节能认证和环保认证。

15、医疗器械产品注册证（型号注册）

16、质量保证：整机五年保修，一年内出现质量问题，免费换新机。

17、采购数量：1台

采购预算：57000元（总报价不得超出采购预算，否则报价为无效报价）。

3、报价截止时间

2021年10月22日，中午12：00。

4、报价及要求

（1）产品质量、技术参数均不得出现负偏离，供应商提供送货及安装服务。

（2）结算方式：货到验收合格后，供应商向采购人出具真实有效的普通发票，采购人向供应商支付货物全款。

（3）供应商在采购人指定的时间、地点供货并安装，供应商承担运费。

（4）供应商应在报价材料中明确所报产品品牌、型号、技术参数、单价、总价、质保期、产品图片等，并备注联系人及联系方式。

（5）确保产品质量，坚决杜绝假货、残次品。

（6）招标文件中的品牌、型号为参考品牌型号，供应商可报其他品牌、型号，但技术参数需满足招标文件要求，不得出现负偏离。

三、其他

1、报价方式：一次性报价，投标人自行制作报价单电子版后于报价截止时间前发电子邮件至jnmczbb@126.com，邮件名称请注明“XX公司关于济宁医学院20211019负80度超低温冰箱采购项目报价材料”，报价单需注明产品供货时间。

2、成交方式：根据供应商提供的产品的品牌、型号、技术参数、报价、质保期、供货期等综合评定成交供应商。

3、报价材料：由企业营业执照复印件（加盖公章）、报价单（加盖公章）、联系人及联系方式等组成，无论成交与否，报价材料概不退还。

4、项目联系人：济宁医学院资产管理处招标办公室

白科长：0537-3616133

技术咨询： 连老师：0537-3616565

济宁医学院资产管理处

2021年10月19日