电池检测设备

| BTS-5V10mA电池检测设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备型号： |  | BTS-5V10mA | 电池检测设备 |  |  | 设备物料编码： | CT-4008 | -5V10mA | -S1 |
| 指标项目 |  |  | 指标参数 |  |  |  |  |  |  |
| 输入电源 |  |  | AC 220V ±10% / 50Hz |  |  |  |  |  |  |
| 输入有功功率 |  |  | 25 |  | W |  |  |  |  |
| 分辨率 |  |  | AD：16bit；DA：16bit |  |  |  |  |  |  |
| 输入阻抗 |  |  | ≥10G Ω |  |  |  |  |  |  |
| 电压 | 恒压电压范围控制 |  | 25mV~5V |  |  |  |  |  |  |
|  | 最低放电电压 |  | 0V |  |  |  |  |  |  |
|  | 精度 |  | ± 0.05% of FS |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳定度 |  | ± 0.05% of FS |  |  |  |  |  |  |
| 电流 | 每通道输出范围 |  | 量程一：5uA~1mA； 量程二：1mA~10mA |  |  |  |  |  |  |
|  | 精度 |  | ± 0.05% of FS |  |  |  |  |  |  |
|  | 恒压截止电流 |  | 量程一：2uA；量程二：0.02mA |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳定度 |  | ± 0.05% of FS |  |  |  |  |  |  |
| 功率 | 单通道最大输出功率 |  | 0.05 |  | W |  |  |  |  |
|  | 稳定度 |  | ± 0.1% of FS |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 电流响应时间 |  | 最大电流上升时间1ms |  |  |  |  |  |  |
|  | 工步时间范围 |  | ≤(365*24)小时/工步 时间格式支持00：00：00.000(h、min、s、ms) |  |  |  |  |  |  |
| 数据记录 | 数据记录条件 |  | 最小时间间隔:100ms |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 最小电压间隔：10mV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 最小电流间隔：量程一：2uA；量程二：0.02mA |  |  |  |  |  |  |
|  | 记录频率 |  | 10Hz |  |  |  |  |  |  |
| 充电 | 充电模式 |  | 恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电、恒功率充电 |  |  |  |  |  |  |
|  | 截止条件 |  | 电压、电流、相对时间、容量、-△V |  |  |  |  |  |  |
| 放电 | 放电模式 |  | 恒流放电、恒功率放电、恒阻放电 |  |  |  |  |  |  |
|  | 截止条件 |  | 电压、电流、相对时间、容量、-△V |  |  |  |  |  |  |
| 脉冲模式 | 充电 |  | 恒流模式、恒功率模式 |  |  |  |  |  |  |
|  | 放电 |  | 恒流模式、恒功率模式 |  |  |  |  |  |  |
|  | 最小脉冲宽度 |  | 500ms |  |  |  |  |  |  |
|  | 脉冲个数 |  | 单个脉冲工步支持32个不同的脉冲 |  |  |  |  |  |  |
|  | 充放电连续切换 |  | 一个脉冲工步可以实现从充电到放电的连续切换 |  |  |  |  |  |  |
|  | 截止条件 |  | 电压、相对时间 |  |  |  |  |  |  |
| DCIR测试 | 支持自定义取点进行DCIR的计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 循环 | 循环测试范围 |  |  | 1~65535次 |  |  |  |  |  |
|  | 单循环工步数 |  |  | 254 |  |  |  |  |  |
|  | 循环嵌套 |  |  | 具有嵌套循环功能，最大支持3层嵌套 |  |  |  |  |  |
| 保护 |  |  |  | ● 掉电数据保护 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ● 具有脱机测试功能 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ● 可设定安全保护条件，设置参数包括：电压上限、电压下限、电流上限、电流下限、容量上限、延时时间 |  |  |  |  |  |
| IP防护等级 |  |  |  | 防护等级IP20 |  |  |  |  |  |
| 通道特点 |  |  |  | 恒流源与恒压源采用双闭环结构 |  |  |  |  |  |
| 通道控制模式 |  |  |  | 独立控制 |  |  |  |  |  |
| 电压电流检测采样 |  |  |  | 四线制连接 |  |  |  |  |  |
| 噪声 |  |  |  | <85dB |  |  |  |  |  |
| 数据库 |  |  |  | 采用MySQL数据库集中管理测试数据 |  |  |  |  |  |
| 上位机通讯方式 |  |  |  | 基于TCP/IP协议 |  |  |  |  |  |
| 服务器操作系统 |  |  |  | Windows 7 |  |  |  |  |  |
| 数据输出方式 |  |  |  | EXCEL2003,2010、TXT |  |  |  |  |  |
| 服务器磁盘配置 |  |  |  | 500GB |  |  |  |  |  |
| 通信接口 |  |  |  | 网口 |  |  |  |  |  |
| 漏电流 |  |  |  | 0.0000005mA |  |  |  |  |  |
| 整机通道数 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 设备工作环境要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标项目 |  |  |  | 指标参数 |  |  |  |  |  |
| 工作温度范围 |  |  |  | 0℃~40℃（在25±10℃范围内，保证测量精度：精度漂移0.005% of FS /℃） |  |  |  |  |  |
| 存储温度范围 |  |  |  | -10℃~50℃ |  |  |  |  |  |
| 工作环境相对湿度范围 |  |  |  | ≤70% RH（没有水汽凝结） |  |  |  |  |  |
| 存储环境相对湿度范围 |  |  |  | ≤80% RH（没有水汽凝结） |  |  |  |  |  |
| 附件 |  |  |  | 电池架1个；每个通道1套标配夹子 |  |  |  |  |  |